## Sheet1
16년도 의료기기 재평가 결과
번호 | 업체명 | 품목명 | 분류번호 | 등급 | 허가∙인증번호 | 사용 시 주의사항 변경 내용 | 사용방법 변경 내용
1 | 메드트로닉코리아(유) | 심혈관용카테터안내선 | A64160.02 | 4 | 수허 09-469호 | 가. 금기 알려진 금기사항은 없다. 나. 경고 1) 재사용해서는 안 된다. 일회용 제품의 재사용은 환자의 잠재적 위험 또는 오염으로 인한 사용자 감염을 야기할 수 있다. 이러한 오염은 환자의 상처, 장애, 사망에 이르게 한다. 2) 재멸균 또는 재처리(reprocess) 금지, 세척(cleaning), 소독(disinfection) 그리고 재멸균(resterilization)은 필수 원자재 및 디자인 특성에 손상을 일으켜 기기의 기능부전을 야기할 것이다. 3) 사용하기 전 그리고 사용 도중 가능하다면, 카테터 안내선의 접합상태, 구부러짐, 코일의 분리 또는 다른 손상 여부 등을 유심히 검사해야 한다. 이미 손상된 카테터 안내선을 사용해서는 안 된다. 손상으로 인한 카테터 안내선 시술에 있어서 정확한 토크 응답(Torque response)이나 조작을 어렵게 할 수 있으며, 혈관 손상을 야기할 수도 있다. 4) 항상 X-선 투시를 통해 카테터 안내선의 성상을 확인하여야 하며, 토크가 가해졌을 때 카테터 안내선의 팁이 자유롭게 움직이는 것을 확인하여야 한다. 만약 팁이 자유롭게 회전하지 않는다면, 카테터 안내선을 절대로 같은 방향으로 360°로 돌려서는 안 된다. 5) 시술 시 저항에 대해서 카테터 안내선을 밀거나 당기거나 또는 회전시켜서는 안 된다. 시술 도중 만약 저항이 느껴진다면, 카테터 안내선의 움직임을 중단하고, 저항의 원인을 규명해야 한 뒤, 시술을 계속하기 전 적절한 행위를 취하여야 한다. 6) 사용 후, 본 제품은 잠재적인 생물학적 위험(biohazard)를 가질 수 있으므로, 병원 내 폐기법에 따라 제품을 처리하여야 한다. 다. 주의사항 1) 건조한 냉암소에 보관하여야 한다. 2) 패키지가 손상되었다면 사용해서는 안 된다. 3) 카테터 안내선이 손상되었다면 사용해서는 안 된다. 4) 제품을 유기 용매에 노출시켜서는 안 된다. 5) 유효기간 이전의 제품을 사용해야 한다. 6) 본 제품은 매우 정교한 기기이다. 코일의 분리, 코일의 풀림, 비틀림 또는 부서짐의 가능성을 방지하기 위해 카테터 안내선 조작을 연습해보라. 7) 친수성 코팅의 성질을 유지하기 위해선, 친수성 코팅된 카테터 안내선을 금속 캐뉼라, 바늘 또는 다른 예리한 모서리를 가진 기기 안에서 빼내거나 조작해서는 안 된다. 8) 본 제품의 사용으로 일어날 잠재적 부작용들은 다음과 같다(단, 다음으로 한정하지는 않는다.) 과출혈, 색전증, 빈혈, puncture 부위의 혈종, 감염, 혈관 발작, 혈전증 그리고 혈관의 찢어짐과 폐쇄. | 가. 사용방법 1) 선택한 카테터에 부합하는 적합한 크기의 카테터 안내선 크기를 선택한다. 2) 사용 전, 모든 기구에 셀라인 용액을 흘려보내본다. 3) 암 허브 연결선(female hub extension)을 통해 일반 셀라인 용액을 카테터 안내선 후프 홀더(hoop holder)로 흘려보낸다. 4) 카테터 안내선 유지기(retainer)를 쭉 잡아 당겨서 제거한다. 5) 카테터 안내선의 노출된 부분을 전진시켜 후프에서 카테터 안내선을 빼낸다. 카테터 안내선의 코어 와이어부가 보일 때까지 그리고 코어 와이어 부분을 충분히 쥘 수 있을 때까지 카테터 안내선을 전진시킨다. 6) 필요하다면, 팁 쉐이핑(Tip shaping) 방법을 이용해 카테터 안내선의 팁의 모양을 만들 수 있다. 만약 이미 만들어진(preshaped) 팁을 사용한다면 카테터 안내선의 팁의 모양을 재조정하지 않는다. 7) 연장가능하며 길이 조절이 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 오버 더 와이어 기법(Over the Wire Procedures) 사용 시에만 해당됨: 카테터 안내선 삽입 기구를 이용하여 카테터 안내선의 유연한 끝부분 먼저 카테터 와이어 루멘(Catheter wire lumen)에 먼저 삽입한다. 카테터 내에서 카테터 안내선의 움직임이 자유로운지의 여부를 테스트하고, 카테터를 가이드카테터(Guide Catheter) 안으로 밀어 넣는다. 팁을 손상시킬 수 있기 때문에, 카테터 안내선이 카테터 팁보다 튀어나오지 않도록 해야 한다. 8) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 오버 더 와이어 기법(Over the Wire Procedures) 사용 시에만 해당됨: 카테터 안내선 근위부 위쪽으로 카테터 안내선 삽입기를 제거한다. 9) 카테터 안내선을 회전 시키거나 조절을 돕기 위해서, 카테터 안내선의 근위부 끝에 조절핸들(Steering Handle)을 고정시킨다. 10) 혈관 조영술 기법을 사용하여 카테터 안내선을 목표하고자 하는 위치로 이동시킨다. 11) 목표하는 위치에 도달하면, 카테터 안내선을 고정시킨 채로 카테터를 병변에 접근시킨다. 12) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 래피드/멀티 기법(Rapid/Multi Procedures) 사용 시에만 해당됨: 래피드/멀티(Rapid/Multi) 기기의 팁 속으로 카테터 안내선의 근위부 끝부분부터 삽입한다. 안내선이 기기의 와이어 끝부분(exit port)으로 나올 때까지 카테터 안내선을 전진시킨다. 13) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 래피드/멀티 기법(Rapid/Multi Procedures) 사용 시에만 해당됨: X-선 투시하에서, 와이어를 유지한채로, 기기를 가이드 카테터 속으로 삽입하여 목표로 하는 부위까지 전진시킨다. 14) 목표로 하는 결과를 얻었다면, 카테터 안내선과 카테터를 천천히 빼낸다. 나. 친수성 코팅된 안내선 사용법 1) 암 허브 연결선(female hub extension)을 통해 카테터 안내선 후프 홀더에 표준 셀라인 용액을 흘려보낸다. 2) 위의 사용방법 5번 항에 설명된 대로, 카테터 안내선을 후프에서 조심스럽게 제거한다. 저항이 느껴질 경우에는 셀라인을 좀 더 주입한다. 3) 시술 중 카테터 안내선이 사용되지 않은 채 방치돼 있을 경우, 삽입하기 전에 표준 셀라인 용액으로 카테터 안내선을 완전히 닦아낸 뒤 사용하여야 한다. 주의: 최적의 성능을 위해서, 친수성 코팅을 한 카테터 안내선은 위의 사용법을 이용해 수화(hydrate)시켜야 한다. 만약 카테터 안내선이 수화되지 않을 경우 원하는 만큼의 성능을 발휘하지 못할 수 있다. 다. 특정 교환 절차에 대한 지침 다른 카테터로 교환할 시: 자사의 조정가능한(steerable) 카테터 안내선을 Abbott DOC® Extension 시스템과 사용할 경우, 연결 및 분리할 때 아래의 절차에 따른다. • 확장 가능한 카테터 안내선을 확장시킨 후 또는 교환 길이 카테터 안내선 이후 카테터를 교환 1) 카테터 안내선의 끝에서부터 스티어링(steering) 제품을 제거한다. 2) 형광투시 하에서 위치를 확인하고, 카테터 안내선의 위치를 유지시킨다. 3) 카테터 안내선의 위치를 유지시키면서, 확장된 길이 또는 교환 길이 카테터 안내선 너머로 카테터를 철회시킨다. 4) 제조업체 지침에 따라 다음 카테터를 준비하고 카테터 안내선을 따라 카테터를 전진시킨다. 표준 경피적 혈관 중재술에 따라 진행한다. • 다른 카테터 안내선으로 교환 1) 초기 카테터 안내선을 제거하기 전에, 카테터 팁으로 전진시켜 병변을 지나친다. 2) 카테터로부터 초기 카테터 안내선을 제거하고 카테터 안으로 적절한 교환 길이 카테터 안내선을 삽입한다. 3) 카테터 팁을 지나고 치료 부위를 지나 혈관 원위쪽으로 카테터 안내선을 전진시킨다. 4) 만약 제품 교환이 필요하다면, 상단의 ‘다른 카테터 교환‘ 부분을 참조한다.
2 | 메드트로닉코리아(유) | 심혈관용카테터안내선 | A64160.02 | 4 | 수허 09-689호 | 1. 경고 1) 재사용하지 않는다. 일회용 제품의 재사용은 오염으로 인한 환자 또는 사용자 감염의 잠재적인 위험을 일으킬 수 있다. 이러한 상처, 질병, 환자의 사망을 일으킬 수 있다. 2) 재처리 또는 재멸균하지 않는다. 세척, 소독, 재멸균은 필수적인 재질, 디자인 특성을 손상시켜 장비고장을 일으킨다. 3) 사용하기 전 그리고 사용 중 필요시, 가이드 와이어의 굽힘, 꼬임, 코일 분리, 또는 다른 손상을 유심히 확인한다. 손상된 가이드 와이어를 사용하지 않는다. 손상은 가이드 와이어가 정확한 토크응답(Torque response)과 제어와 함께 작동하는 것을 막을 수 있고, 혈관손상을 일으킬 수 있다. 4) 항상 X-선 투시 하에서 토크가 가해질 때 팁 부분이 자유롭게 움직이는 것을 확인하면서 와이어의 시각화를 유지한다. 팁 부분이 자유롭게 회전하지 않는 경우, 절대로 와이어를 같은 방향으로 360° 회전하지 않는다. 5) 제품을 저항에 대해 밀거나, 당기거나 또는 회전하지 않는다. 만약 저항이 느껴지면, 와이어의 움직임을 멈추고 저항의 원인을 확인하고, 계속 진행하기 전에 적절한 조치를 취한다. 6) 사용 후, 제품은 잠재적인 생물학적 위험을 가질 수 있다. 허용되는 의료적 행위, 적용 가능한 지역, 정부 법 및 규정에 따라 제품을 취급하고 폐기한다. 2. 주의 1) 시원하고, 어둡고, 건조한 곳에서 보관한다. 2) 뜯겨있거나 손상된 패키지를 사용하지 않는다. 3) 손상된 가이드 와이어를 사용하지 않는다. 4) 유기용매에 노출하지 않는다. 5) 유효기간 전에 사용한다. 6) 본 제품은 정교한 기기이다. 가이드 와이어를 다루는 동안 코일 분리, 코일 풀림, 꼬임 또는 파손의 가능성을 방지하기 위해 카테터의 조작을 연습한다. 7) 본 제품의 사용으로 인해 발생하는 잠재적인 부작용은 다음을 포함하나, 이에 국한되지는 않는다: 과도한 출혈, 공기색전증, 국소빈혈, 천자 부위의 혈종, 감염, 혈관 경련, 혈관 혈전증, 혈관 절단, 천공 | 가. 사용 전 준비사항 ① 유효기간을 확인하여 유효기간 이전의 제품을 사용하여야 한다. ② 제품의 패키지 상태를 점검하여 손상이 되었을 경우 제품을 사용해서는 안 된다. 나. 사용방법 ① 선택한 카테터에 대해 적절한 크기의 카테터 안내선을 선택한다. ② 사용 전, 표준적 기법을 이용해 모든 제품을 플러쉬(flush)시킨다. ③ 암 허브 연결선(female hub extension)을 통해 생리식염수를 흘려보내 후프 홀더를 플러쉬(flush)시킨다. ④ 카테터 안내선 유지기(retainer)를 곧바로 당겨서 제거한다. ⑤ 카테터 안내선의 노출된 부분을 전진시켜 후프에서 카테터 안내선을 빼낸다. 카테터 안내선의 코어 와이어부가 보이고, 원위부 와이어 팁 부분보다 코어 와이어 부분을 충분히 쥘 수 있을 정도까지 카테터 안내선을 전진시킨다. ⑥ 필요한 경우 표준적 팁 쉐이핑(Tip shaping)을 이용해 카테터 안내선의 팁 모양을 조심스레 만들 수 있다. 사용자가 미리 형성된(preshaped) 팁을 사용할 경우 카테터 안내선의 팁 모양을 재조정하는 것은 요구되지 않는다. ⑦ 연장가능하며 교환 가능한 길이 조절 카테터 안내선을 이용한 오버 더 와이어 기법(Over The Wire Procedures)을 사용할 경우에만 해당됨: 카테터 안내선 삽입 기구를 이용하여 유연한 끝부분 먼저 카테터 와이어 루멘(Catheter Wire Lumen)에 삽입한다. 카테터 내에서 카테터 안내선의 움직임이 자유로운지의 여부를 테스트 해봐야 한다. 그런 다음, 카테터 안내선 안으로 카테터를 전진시킨다. 카테터 안내선이 카테터의 팁을 손상시킬 수 있기 때문에, 카테터 안내선이 카테터 팁을 넘어서 나오지 않도록 해야 한다. ⑧ 연장가능하며 교환 가능한 길이 조절 카테터 안내선을 이용한 오버더 와이어 기법(Over The Wire Procedures)을 사용할 경우에만 해당됨: 카테터 안내선 원위부 끝을 지나도록 카테터 안내선 삽입기를 제거한다. ⑨ 카테터 안내선을 회전 시키거나 조절하는 것을 돕기 위해서, 카테터 안내선의 근위부 끝에 메드트로닉 조절 핸들(Medtronic Steering Handle)을 단단히 고정시킨다. ⑩ 인정된 혈관 조영술 기법을 사용하여 카테터 안내선을 위치하고자 하는 부위로 삽입시킨다. ⑪ 원하는 목표지점에 안내선을 위치시켰다면, 카테터 안내선을 고정시킨 채 카테터 안내선을 통해 병변으로 카테터를 접근시킨다. ⑫ 연장 가능하며 교환 가능한 조절 카테터 안내선을 이용한 신속/멀티 교환 기법(Rapid/Multi Exchange Procedures)을 사용 할 경우에만 해당됨: 카테터 안내선의 근위부 끝을 RX/Multi Exchange 기기의 팁 속으로 삽입한다. 안내선이 기기의 와이어 출구(exit port) 밖으로 나올 때까지 카테터 안내선을 전진시킨다. ⑬ 연장 가능하며 교환 가능한 조절 카테터 안내선을 이용한 신속/멀티 교환 기법(Rapid/Multi Exchange Procedures)을 사용 할 경우에만 해당됨: X-선 투시 하에서 카테터 안내선을 고정한 채로, 기기를 가이드 카테터 속으로 삽입하여 목표로 하는 병변까지 전진시킨다. ⑭ 목표로 하는 결과를 얻었다면, 카테터 안내선과 카테터를 천천히 빼낸다. 다. 사용 후 보관 및 폐기 일회용 멸균제품이므로, 재사용이나 재멸균을 금하고 폐기 처리한다.
3 | 메드트로닉코리아(유) | 심혈관용카테터안내선 | A64160.02 | 4 | 수허 12-410호 | 가. 금기 알려진 금기사항은 없다. 나. 경고 1) 일회용 제품의 재사용은 환자의 잠재적 위험 또는 오염으로 인한 사용자 감염을 야기할 수 있다. 이러한 오염은 환자의 상해, 질병 또는 사망에 이르게 한다. 2) 본 제품을 재처리 또는 재멸균 하지 않는다. 세척(cleaning), 소독(disinfection) 및 재멸균 (resterilization)은 필수 원자재 및 디자인 특성에 손상을 일으켜 기기의 기능상실을 야기할 수 있다. 3) 가능하다면 사용하기 이전이나 사용도중, 카테터 안내선의 접합상태, 구부러짐, 코일의 분리 또는 다른 손상 여부 등을 유심히 검사해야 한다. 이미 손상된 카테터 안내선을 사용해서는 안 된다. 손상된 카테터 안내선의 사용은 시술에 있어서 정확한 토크 조작을 어렵게 할 수 있으며, 혈관의 손상을 야기할 수도 있다. 4) 항상 X-선 투시를 통해 카테터 안내선의 성상을 확인하여야 하며, 토크가 가해졌을 때 카테터 안내선의 팁이 자유롭게 움직이는 것을 확인하여야 한다. 만약 팁이 자유롭게 회전하지 않는다면, 카테터 안내선을 절대로 같은 방향으로 360°로 돌려서는 안 된다. 5) 시술 시 저항이 있을 경우에 카테터 안내선을 밀거나 당기거나 또는 회전시켜는 안 된다. 시술 도중 저항이 느껴진다면, 카테터 안내선의 움직임을 중단하고, 저항의 원인을 규명한 뒤, 시술을 계속하기 전 적절한 행위를 취하여야 한다. 6) ProVia Series 제품의 경우에는 단단한 말단 팁을 가지고 있다. 혈관 상해를 입히지 않도록 가이드 안내선을 주의하여 조작한다. 더 높은 토크 성능, 단단한 말단 팁 또는 더 높은 전진력을 필요로 하는 가이드 안내선의 경우에는 보다 유연한 가이드 안내선을 사용 할 때 보다 부상 또는 천공의 위험이 더 높을 수 있다. 7) 사용 후, 본 제품은 잠재적인 생물학적 위험(biohazard)를 가질 수 있으므로, 병원 내 폐기법에 따라 제품을 처리하여야 한다. 다. 주의사항 1) 건조한 냉암소에 보관하여야 한다. 2) 패키지가 개봉 또는 손상되었다면 사용해서는 안 된다. 3) 카테터 안내선이 손상되었다면 사용해서는 안 된다. 4) 제품을 유기 용매에 노출시켜서는 안 된다. 5) 유효기간 이전의 제품을 사용해야 한다. 6) 본 제품은 매우 정교한 기기이므로 코일의 분리, 코일의 풀림, 비틀림 또는 부서짐의 가능성을 방지하기 위해 카테터 안내선 조작을 연습해본다. 7) 친수성 코팅의 성질을 유지시키기 위해서, 친수성 코팅된 가이드 안내선을 금속 캐뉼러, 바늘 또는 다른 날카로운 모서리를 가진 기기 안에서 빼거나 조작하지 않는다. 8) 본 제품을 사용함으로써 발생할 수 있는 잠재적 이상반응은 다음을 포함하지만 이에 국한되지는 않는다. : 과다출혈, 색전증, 빈혈, 천공된 부위에서의 혈종, 감염, 혈관 발작, 혈전증, 혈관 박리 및 폐쇄. | 가. 사용전의 준비사항 1) 선택한 카테터에 부합하는 적합한 크기의 카테터 안내선 크기를 선택한다. 나. 사용방법 1) 사용 전, 모든 기구에 셀라인 용액을 흘려보내본다. 2) 암 허브 연결선(female hub extension)을 통해 일반 셀라인 용액을 카테터 안내선 후프 홀더(hoop holder)로 흘려보낸다. 3) 카테터 안내선 유지기(retainer)를 쭉 잡아 당겨서 제거한다. 4) 카테터 안내선의 노출된 부분을 전진시켜 후프에서 카테터 안내선을 빼낸다. 카테터 안내선의 코어 와이어부가 보일 때까지 그리고 코어 와이어 부분을 충분히 쥘 수 있을 정도까지 카테터 안내선을 전진시킨다. 5) 필요하다면, 팁 쉐이핑(Tip shaping) 방법을 이용해 카테터 안내선의 팁의 모양을 만들 수 있다. 만약 이미 만들어진(preshaped) 팁을 사용한다면 카테터 안내선의 팁의 모양을 재조정하지 않는다. 6) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 오버 더 와이어 기법(Over The Wire Procedures) 사용 시에만 해당됨: 카테터 안내선 삽입 기구를 이용하여 카테터 안내선의 유연한 끝부분 먼저 카테터 와이어 루멘(Catheter wire lumen)에 먼저 삽입한다. 카테터 내에서 카테터 안내선의 움직임이 자유로운지의 여부를 테스트하고, 카테터를 가이드카테터(Guide Catheter) 안으로 밀어 넣는다. 팁을 손상시킬 수 있기 때문에 카테터 안내선이 카테터 팁보다 튀어나오지 않도록 해야 한다. 7) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 오버 더 와이어 기법(Over the Wire Procedures) 사용 시에만 해당됨: 카테터 안내선 근위부 위쪽으로 카테터 안내선 삽입기를 제거한다. 8) 카테터 안내선을 회전 시키거나 조절을 돕기 위해서, 카테터 안내선의 근위부 끝에 조절핸들(Steering Handle)을 고정시킨다. 9) 혈관 조영술 기법을 사용하여 카테터 안내선을 목표하고자 하는 위치로 이동시킨다. 10) 목표하는 위치에 도달하면, 카테터 안내선을 고정시킨 채로 카테터를 병변에 접근시킨다. 11) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 래피드/멀티 기법(Rapid/Multi Procedures) 사용 시에만 해당됨: 래피드/멀티(Rapid/Multi Procedures) 기기의 팁 속으로 카테터 안내선의 근위부 끝부분부터 삽입한다. 안내선이 기기의 와이어 끝부분(exit port)으로 나올 때까지 카테터 안내선을 전진시킨다. 12) 연장가능하며 길이 조절이 가능한 조종되는(steerable) 카테터 안내선을 이용한 래피드/멀티 기법(Rapid/Multi Procedures) 사용 시에만 해당됨: X-선 투시하에서 와이어를 유지한 채로, 기기를 가이드 카테터 속으로 삽입하여 목표로 하는 부위까지 전진시킨다. 13) 목표로 하는 결과를 얻었다면, 카테터 안내선과 카테터를 천천히 빼낸다. 친수성 코팅된 카테터 안내선 사용법 1) 암 허브 연결선(female hub extension)을 통해 카테터 안내선 후프 홀더에 표준 셀라인 용액을 흘려보낸다. 2) 위의 사용방법 5번 항에 설명된 대로, 카테터 안내선을 후프에서 조심스럽게 제거한다. 저항이 느껴질 경우에는 생리식염수를 좀 더 주입한다. 3) 시술 중 카테터 안내선이 사용되지 않은 채 방치돼 있을 경우, 삽입하기 전에 표준 생리식염수로 카테터 안내선을 완전히 닦아낸 뒤 사용하여야 한다. 주의: 최적의 성능을 위해서, 친수성 코팅을 한 카테터 안내선은 위의 사용법을 이용해 수화(hydrate)시켜야 한다. 만약 카테터 안내선이 수화되지 않을 경우 원하는 만큼의 성능을 발휘하지 못할 수 있다. 특정 교환 절차에 대한 지침 1. 다른 카테터로 교환할 시: 자사의 180 및 190cm 길이의 조정가능한(steerable) 카테터 안내선은 Abbott DOC® Extension 시스템과 호환이 가능하다. 해당 제품을 연결 및 분리할 때 아래의 절차에 따른다. 확장 가능한 카테터 안내선을 확장시킨 후 또는 교환 길이 카테터 안내선 이후 카테터를 교환한다. 1) 카테터 안내선의 끝에서부터 스티어링(steering) 제품을 제거한다. 2) 형광투시 하에서 위치를 확인하고, 카테터 안내선의 위치를 유지시킨다. 3) 카테터 안내선의 위치를 유지시키면서, 확장된 길이 또는 교환 길이 카테터 안내선 너머로 카테터를 철회시킨다. 4) 제조업체 지침에 따라 다음 카테터를 준비하고 카테터 안내선을 따라 카테터를 전진시킨다. 표준 경피적 혈관 중재술에 따라 진행한다. 2. 다른 카테터 안내선으로 교환할 시: 1) 초기 카테터 안내선을 제거하기 전에, 카테터 팁으로 전진시켜 병변을 지나친다. 2) 카테터로부터 초기 카테터 안내선을 제거하고 카테터 안으로 적절한 교환 길이 카테터 안내선을 삽입한다. 3) 카테터 팁을 지나고 치료 부위를 지나 혈관 원위쪽으로 카테터 안내선을 전진시킨다. 4) 만약 제품 교환이 필요하다면, 상단의 ‘다른 카테터 교환’ 부분을 참조한다. 다. 사용 후의 보관 및 관리방법 1) 일회용 멸균제품이므로, 재사용이나 재멸균을 금하고, 폐기 처리한다.